需要的调试工具：ST-LINK   CH340   信号发生器   万用表  示波器  BNC三通头一个

使用的软件：ST-LINK Utility  USART HMI

串口屏上位机下载教程 http://wiki.tjc1688.com/start/download_ide.html

一 代码烧录

1 串口屏烧录

首先确保电脑已安装CH340驱动，然后将CH340usb口插入电脑，然后CH340 的GND、RXD、TXD，VREF分别对应连接串口屏的GND、TX、RX，5V

打开核磁D.HMI程序（必须下载上面链接的上位机软件才能打开），点击上方下载，波特率选择921600，点击联机并开始下载，等待下载完成

2 示波器主板烧录（stm32h750vbt6）

首先确保电脑已安装STLINK驱动，将STLINKusb口接电脑，STLINK的SWDIO、SWCLK、GND分别对应连接示波器主板上的DIO、CLK、GND，打开实验仪器电源。打开ST-LINK Utility，点击Target-Connect 连接设备，点击Target - Program&Vertify -Browse 选择osc-h7.hex，点击Start 烧写

3 频率计主板烧录（stm32f103c8t6）

将STLINKusb口接电脑，STLINK的3.3V，SWDIO、SWCLK、GND分别对应连接频率计主板上的3V3、DIO、CLK、GND。打开ST-LINK Utility，点击Target-Connect 连接设备，点击Target - Program&Vertify -Browse 选择f1-plj.hex，点击Start 烧写

二 信号调节电路校准

确认上述代码烧录完成后，打开实验仪器电源，进行校准

1 频率信号（在单独的频率计印板上）

使用三通头将频率信号同时接入实验仪器和示波器，用万用表测量R5和R6连接处的电压，调节电位器’频率信号偏置’，使R5和R6连接处的电压对地约为1.65V，然后调节电位器’比较器负极’直到实验仪器上测得的频率和示波器上相同。

2 励磁电流

励磁电流零点调节

逆时针旋转实验仪面板上的励磁电流电位器将其调到最小，按菜单按键选择电流校准，将下方励磁电流调节到0，按确定保存

励磁电流灵敏度调节

顺时针旋转励磁电流电位器调大励磁电流，用万用表测量LCDY端口对地电压（换算成mV），调节W4，使屏幕显示的励磁电流数值与之相同。（数值相同即可，符号不用管）

三 示波器基线校准

将示波器通道板上的CH1-IN和CH2-IN端口断开，打开实验仪器电源，按菜单按钮，选择校准模式，先对CH1进行校准，将波形和左侧的箭头对齐，完成三个校准步骤后，先不要按确定保存，按菜单返回到选通道界面，选择CH2，按同样的方式完成三个校准步骤，仔细确认校准无误后按确定保存，之后校准模式消失，如果想要重新校准则需要再次烧录示波器主板。

四

五 示波器通道板补偿电容调节

使用信号发生器输出方波（3V 200Hz）分别接入CH1-IN和CH2-IN，调节两个可调电容，直到两个通道都能正常显示波形（可用三通头连接示波器对比）。