仪器使用说明

TEACHER'S GUIDEBOOK

FD-ELE-A

电磁学综合实验平台

中国.上海复旦天欣科教仪器有限公司

Shanghai Fudan Tianxin Scientific & Educational Instruments Co.,Ltd.

FD-ELE-A型 电磁学综合实验平台

一、概述

磁性材料的磁滞回线和磁化曲线表征了磁性材料的基本磁特性。在工业、交通、通讯、电器等各领域，大量应用各种特性的铁磁材料。因此，磁性材料基本特性测量，在实用上及大学物理实验中都显得非常重要。霍尔元件因其体积小，使用简便，测量准确度高，可测量交、直流磁场等优点，已广泛用于磁场的测量，配以其他装置还可用于位置、位移、转速、角度等物理的测量和自动控制。并且，用霍尔元件测量通电螺线管内的磁场分布也是高校理工科物理实验教学大纲中的一个重要实验。

FD-ELE-A型电磁学综合实验平台作为一套综合性的物理教学实验仪器，将磁滞回线和磁化曲线的测量实验、霍尔效应实验及通电螺线管内磁场分布测量实验融合，利用高精度数字毫特计测量不同材料磁路间隙中的磁感应强度，利用具有高灵敏度和线性范围的砷化镓霍尔元件为样品测量霍尔效应，并利用集成线性霍尔元件测量通电螺线管内0—67mT范围的弱磁场，基本涵盖了普通物理实验中最基本的磁学实验部分。

二、仪器简介

FD-ELE-A型电磁学综合实验平台主要由实验主机和装置箱等组成。实验主机包含数字电压表、励磁电源、数字式毫特计、霍尔电流恒流源等，装置箱包含磁化线圈、霍尔探头移动架、螺线管等，仪器装置如图1所示。

图1 电磁学综合实验平台装置

三、技术指标

- 95A型集成霍尔传感器		工作电压DC5.00V

磁场测量范围-67mT～+67mT

灵敏度31.3±1.5V/T

- 砷化镓霍尔元件			最大工作电流不得超过3mA

移动位置-20mm～+20mm，分辨率1mm

- 恒流源					0～600mA连续可调，三位半LED显示

- 数字式毫特计			量程0～±1999.9mT，分辨率0.1mT，三位LED显示

- 数字电压表				量程0～±199.9mV，分辨率0.1mV，三位半LED显示

- 霍尔电流				0～1.999mA连续可调

- 螺线管					长度26.0cm，内径Φ2.5cm，外径Φ4.5cm

层数10层，匝数3000±20匝

中央均匀磁场长度>10.0cm

- 铁磁材料样品			条状矩形结构，截面长2cm，宽2cm，间隙2mm

平均磁路长度=0.238cm

- 励磁线圈				总匝数N=2000

四、实验项目

- 验证霍尔传感器输出电势差与螺线管内磁感应强度成正比；

- 测量集成线性霍尔传感器的灵敏度；

- 测量螺线管内磁感应强度与位置之间的关系，求得螺线管均匀磁场范围及边缘的磁感应强度；

- 在恒定直流磁场中测量砷化镓霍尔电压与霍尔电流的关系；

- 霍尔电流恒定时测量砷化镓霍尔元件在直流磁场下的灵敏度；

- 测量铁磁材料磁隙沿水平方向的磁场分布；

- 测量铁磁材料的磁化曲线及磁滞回线。

五、注意事项

- 实验主机供电电压为交流220V/50Hz，电源插座位于主机后面板；

- 数字式毫特计调零方法：将霍尔探头移至远离磁性材料样品时，若样品已消磁或磁性很弱，可调节毫特计的调零电位器，调至读数为零；

- 磁性材料样品退磁方法：将霍尔探头移动到样品间隙中间位置，正向连接励磁电源，调大电流至600mA，然后逐渐调小至零，反向连接励磁电源，逐渐调大电流使输出电流为500mA，再逐渐调至零，如此使电流不断反向，逐渐减小线圈电流的绝对值，不断重复该过程，最终使剩磁降至零，即数字式毫特计示值趋于零，即完成对样品的退磁；

- 霍尔元件易碎，引线也易断，不可用手折碰，使用时应细心；

- 霍尔元件的位置可借助移动架上指示的标尺读数记录；

- 绝大多数情况仪器均能退磁到零（0mT），但由于某些样品矫顽力较大，若能退磁到2mT以下亦可以认为“基本退磁”；

- 励磁电源与励磁线圈或螺线管相接，恒流源用于提供霍尔元件工作电流，切不可互换。

螺线管磁场测量实验

【实验目的】

- 验证霍尔传感器输出电势差与螺线管内磁感应强度成正比；

- 测量集成线性霍尔传感器的灵敏度；

- 测量螺线管内磁感应强度与位置之间的关系，求得螺线管均匀磁场范围及边缘的磁感应强度。

【实验原理】

图1 霍尔元件

霍尔元件的作用（如图1所示）：若电流流过厚度为的半导体薄片，且磁场垂直于该半导体，是电子流方向由洛伦茨力作用而发生改变，在薄片两个横向面a、b之间应产生电势差，这种现象称为霍尔效应。在与电流、磁场垂直方向上产生的电势差称为霍尔电势差，通常用表示。霍尔效应的数学表达式为：

(1)

其中是由半导体本身电子迁移率决定的物理常数，称为霍尔系数。为磁感应强度，为流过霍尔元件的电流强度，称为霍尔元件灵敏度。

虽然从理论上讲霍尔元件在无磁场作用（即）时，，但是实际情况用数字电压表测时并不为零，这是由于半导体材料结晶不均匀及各电极不对称等引起附加电势差，该电势差称为剩余电压。

随着科技的发展，新的集成化（IC)元件不断被研制成功。本实验采用SS95A型集成霍尔传感器（结构示意图如图2所示）是一种高灵敏度集成霍尔传感器，它由霍尔元件、放大器和薄膜电阻剩余电压补偿组成。测量时输出信号大，并且剩余电压的影响已被消除。对SS95A型集成霍尔传感器，它由三根引线，分别是:“V+”、“V-”、“Vout”。其中“V+”和“V-”构成“电流输入端”，“Vout”和“V-”构成“电压输出端”。由于SS95A型集成霍尔传感器，它的工作电流已设定，被称为标准工作电流，使用传感器时，必须使工作电流处在该标准状态。在实验时，只要在磁感应强度为零（零磁场）条件下，将霍尔传感器电压调零，传感器就可处在标准工作状态之下。

图2 95A型集成霍尔元件内部结构图

当螺线管内有磁场且集成霍尔传感器在标准工作电流时，与(1)式相似，由(1)式可得：

式中为该传感器的灵敏度，为集成霍尔传感器的输出电压Vout经补偿后的电压值，用数字电压表可测出的传感器输出值。

【实验过程】

- 将95A集成霍尔传感器探棒从右侧插到螺线管中，尾端引出的电缆线连接至主机“传感器”插座，将“传感器”插座左侧的拨动开关切换至“螺线管”档。主机“励磁电流输出”端通过导线连接至螺线管左下方的“励磁电流输出”端。

- 检查接线无误后接通电源，将励磁电流调至零，利用探棒将95A集成霍尔传感器移动至螺线管的中间位置（处），调节“传感器调零”使数字电压表显示为零。

- 测定95A集成霍尔传感器的灵敏度：

- 使传感器始终处于螺线管的中央位置（即），改变螺线管的励磁电流，测量关系，记录多组数据（可每隔50mA测一次）。

- 用最小二乘法求出，直线的斜率和相关系数R。

3）对于无限长直螺线管磁场可利用公式：（真空磁导率，为螺线管单位长度的匝数），求出集成霍尔传感器的灵敏度。但在本实验中，由于螺线管为有限长，由此必须用公式：进行计算。

注：实验中所用螺线管参数为：

螺线管长度，匝，平均直径，而真空磁导率。

即（单位：伏/特斯拉，即：V/T）

- 测量通电螺线管中的磁场分布：

- 当螺线管通恒定电流（例如250mA）时，测量关系。传感器位置范围为0—30.0cm。

- 利用上面所得的传感器灵敏度计算关系，并作出分布图。

- 计算并识别均匀区的磁感应强度及均匀区范围（包括位置与长度），理论值,假定磁场变化小于1%的范围为均匀区（即）。

- 已知螺线管长度，在图上标出螺线管边界的位置坐标（即与点，一般认为在边界点处的磁场是中心位置的一半，即）。验证间距约26.0cm。

注意：

- 测量时，传感器位于螺线管中央（即均匀磁场中）。

- 测量时，螺线管通电电流应保持不变。

- 当时，数字电压表指示应该为0。

- 实验完毕后，请将励磁电流调回到零。

【实验数据】（注：以下数据不作为仪器验收标准，仅供实验时参考）

1．霍尔传感器电压U与磁感应强度B的关系

霍尔传感器处于螺线管中央位置（即处）

表1 测量霍尔传感器电压与螺线管通电电流关系

| /mA | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /mV | 0 | 22.5 | 44.9 | 67.6 | 90.0 | 112.1 | 134.4 | 156.7 | 178.8 |

根据表1描绘霍尔电势差与螺线管通电电流的关系图：

图3 霍尔传感器电压与螺线管通电电流关系图

由最小二乘法可求出斜率，相关系数R² = 1.0000。由于螺线管内磁感应强度与通过螺线管成正比，所以表1数据可以证明霍尔传感器 与磁感应强度成正比。

计算集成霍尔传感器的灵敏度：

已知：螺线管，匝，，（为螺线管的平均直径），所以：

根据95A型集成霍尔传感器产品技术指标，该传感器灵敏度(31.3±1.5)V/T，计算值与技术指标相符。

2．通电螺线管内磁感应强度分布测定（螺线管的励磁电流）

为螺线管通正向直流电流时测得集成霍尔传感器输出电压；

为螺线管通反向直流电流时测得集成霍尔传感器输出电压；

为的值。

（测量正、反二次不同电流方向所产生磁感应强度值取平均值，可消除环境磁场的影响）

表2 螺线内磁感应强度与位置刻度的关系（）

| /cm | /mV | /mV | /mV | /mT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 8.5 | -7.0 | 7.8 | 0.249 |
| 2.0 | 15.4 | -14.0 | 14.7 | 0.472 |
| 3.0 | 32.7 | -31.5 | 32.1 | 1.032 |
| 4.0 | 64.8 | -63.7 | 64.3 | 2.065 |
| 5.0 | 91.2 | -90.3 | 90.8 | 2.917 |
| 6.0 | 102.7 | -102.0 | 102.4 | 3.290 |
| 7.0 | 107.1 | -106.6 i | 106.9 | 3.434 |
| 8.0 | 109.0 | -108.5 | 108.8 | 3.495 |
| 9.0 | 110.3 | -109.9 | 110.1 | 3.539 |
| 10.0 | 111.3 | -110.8 | 111.1 | 3.569 |
| 11.0 | 111.6 | -111.3 | 111.5 | 3.582 |
| 12.0 | 111.8 | -111.5 | 111.7 | 3.588 |
| 13.0 | 112.1 | -112.0 | 112.1 | 3.601 |
| 14.0 | 112.6 | -112.4 | 112.5 | 3.616 |
| 15.0 | 112.2 | -112.1 | 112.2 | 3.605 |
| 16.0 | 111.5 | -111.4 | 111.5 | 3.582 |
| 17.0 | 111.5 | -111.5 | 111.5 | 3.584 |
| 18.0 | 111.6 | -111.8 | 111.7 | 3.590 |
| 19.0 | 111.6 | -111.7 | 111.7 | 3.588 |
| 20.0 | 111.2 | -111.3 | 111.3 | 3.576 |
| 21.0 | 110.7 | -111.0 | 110.9 | 3.563 |
| 22.0 | 110.7 | -111.2 | 111.0 | 3.566 |
| 23.0 | 110.0 | -110.7 | 110.4 | 3.547 |
| 24.0 | 108.8 | -109.4 | 109.1 | 3.507 |
| 25.0 | 107.4 | -108.2 | 107.8 | 3.465 |
| 26.0 | 105.3 | -106.2 | 105.8 | 3.399 |
| 27.0 | 101.7 | -102.7 | 102.2 | 3.285 |
| 28.0 | 93.5 | -94.6 | 94.1 | 3.023 |
| 29.0 | 75.2 | -76.4 | 75.8 | 2.436 |
| 30.0 | 45.1 | -46.4 | 45.8 | 1.470 |

根据表2描绘通电螺线管内磁感应强度分布图见图4所示。

图4 通电螺线管内磁感应强度分布图

螺线管中心磁感应强度理论值：

由可以求出，从而定出螺线管的均匀区。由上面图7可知，在到内螺线管为均匀磁场区。

由于，此时，，所以螺线管长度，与螺线管加工参考值相吻合。

【参考资料】

- 陆申龙  焦丽凤. 用集成霍尔传感器研究霍尔效应及测量螺线管磁场分布，实验技术与管理，第17卷第2期，2000.4：27-30

- 沈元华  陆申龙. 基础物理实验，北京：高等教育出版社，2003

用霍尔传感器测磁场

【实验目的】

1．在恒定直流磁场中测量砷化镓霍尔元件霍尔电压与霍尔电流的关系；

2．霍尔电流恒定时测量砷化镓霍尔元件在直流磁场下的灵敏度；

ω

d

FE

B

4

1

2

3

IH

F B

υ

【实验原理】

1．霍尔效应

霍尔电势差是这样产生的：当电流通过霍尔元件（假设为P型）时，空穴有一定的漂移速度，垂直磁场对运动电荷产生一个洛伦兹力。

图1 霍尔效应简图

（1）

式中为电子电荷，洛伦兹力使电荷产生横向的偏转，由于样品有边界，所以有些偏转的载流子将在边界积累起来，产生一个横向电场，直到电场对载流子的作用力磁场作用的洛伦兹力相抵消为止，即

（2）

这时电荷在样品中流动时将不再偏转，霍尔电势差就是由这个电场建立起来的。

如果是型样品，则横向电场与前者相反，所以型样品和型样品的霍尔电势差有不同的符号，据此可以判断霍尔元件的导电类型。

设型样品的载流子浓度为，宽度为，厚度为，通过样品电流，则空穴的速度代入（2）式有

（3）

上式两边各乘以，便得到

（4）

称为霍尔系数，在应用中一般写成

（5）

比例系数称为霍尔元件灵敏度，单位为mV/(mA∙T)，一般要求愈大愈好。与载流子浓度成反比，半导体内载流子浓度远比金属载流子浓度小，所以都用半导体材料作为霍尔元件。与厚度成反比，所以霍尔元件都做得很薄，一般只有厚。

由公式（5）可以看出，知道了霍尔片的灵敏度，只要分别测出霍尔电流及霍尔电势差就可算出磁场的大小，这就是霍尔效应测磁场的原理。

2．用霍尔元件测磁场

磁感应强度的计量方法很多，如磁通法、核磁共振法及霍尔效应法等。其中霍尔效应法具有能测交直流磁场，简便、直观、快速等优点，应用最广。

如图2所示。直流可调电源为电磁铁提供励磁电流。电源通过为霍尔元件提供霍尔电流，当电源为直流时，可用一已知阻值的电阻取样其电压来测量霍尔电流，用数字电压表测量霍尔电压。

图2 测量霍尔电势差电路

半导体材料有型（电子型）和型（空穴型）两种，前者载流子为电子，带负电；后者载流子为空穴，相当于带正电的粒子。由图2可以看出，若载流子为电子则4点电位高于2点电位，；若载流子为空穴则4点电位低于2点电位，电位，如果知道载流子类型则可以根据的正负定出待测磁场的方向。

由于霍尔效应建立电场所需时间很短（经），因此通过霍尔元件的电流用直流或交流都可以。若霍尔电流，则

（6）

所得的霍尔电压也是交变的。在使用交流电情况下（5）式仍可使用，只是式中的和应理解为有效值。

3．消除霍尔元件副效应的影响

在实际测量过程中，还会伴随一些热磁副效应，它使所测得的电压不只是UH，还会附加另外一些电压，给测量带来误差。

这些热磁效应有埃廷斯豪森效应，是由于在霍尔片两端有温度差，从而产生温差电动势，它与霍尔电流、磁场方向有关；能斯特效应，是由于当热流通过霍尔片（如1，3端）在其两侧（2，4端）会有电动势产生，只与磁场和热流有关；里吉-勒迪克效应，是当热流通过霍尔片时两侧会有温度产生，从而又产生温差电动势，它同样与磁场热场有关。

除了这些热磁副效应外还有不等位电势差。它是由于两侧（2，4）的电极不在同一等势面上引起的。当霍尔电流通过1，3端时，即使不加磁场，2和4端也会有电势差产生，其方向随电流方向而改变。

因此，为了消除副效应的影响，在操作时需要分别改变的方向和的方向，记下四组电势差数据（仪器面板上与换向开关均以朝上为正）：

当正向，为正向时，；

当负向，为正向时，；

当负向，为负向时，；

当正向，为负向时，。

作运算，并取平均值，有

（7）

由于方向始终与相同，所以换向法不能消除它，但一般UE≪UH，故可以忽略不计，于是

（8）

在实际使用时，上式也可写成

（9）

其中符号由霍尔元件是型，还是型决定。

【实验过程】

将环形磁路纯铁样品带有螺孔的一臂穿过励磁线圈，并用螺丝将另一臂固定上去，作为电磁铁。把霍尔元件置于电磁铁中心处，即调节移动装置旋钮，使刻度指示位于“0”位。主机“励磁电流输出”端通过导线连接至励磁线圈左边的“励磁电流输出”端。装置面板上的“毫特计”端与主机“毫特计”端相连接，装置面板上的“恒流源”两端与主机“恒流源”模块的两端相连接，装置面板上的“数字电压表”两端与主机“电压输入”两端相连接（按颜色）。

1．测量霍尔电流与霍尔电压的关系。

调节励磁电流使磁感应强度至一适当值（如）。调节霍尔元件的工作电流（根据取样电阻两端的电压来计算），在不同霍尔电流下测量相应的霍尔电压，每次消除副效应。作图，验证与的线性关系。（注意毫特计的调零：由于电磁铁存在一定的剩磁，因此首先要对电磁铁进行退磁处理，随后再通过“毫特计调零”旋钮进行调零，才意味着调零成功。退磁处理的具体操作步骤详见附录。）

2．测量砷化镓霍尔元件的灵敏度。

霍尔元件仍置于电磁铁中心处，霍尔电流保持不变（即取样电阻上的电压为）。调节电磁铁电流，在不同的磁感应强度下测量样品霍尔元件的霍尔电压，作与的关系图，用公式（5）计算该霍尔元件的灵敏度。

【实验数据】（注：以下数据不作为仪器验收标准，仅供实验时参考）

1．与关系的测定（取磁感应强度为）

表1 取样电阻电压、霍尔电压与霍尔电流关系测量数据表

| -20.0 | 0.200 | -10.0 | 10.0 | -9.7 | 9.7 | -9.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -40.0 | 0.400 | -20.0 | 20.0 | -19.4 | 19.4 | -19.7 |
| -60.0 | 0.600 | -30.1 | 30.1 | -29.2 | 29.2 | -29.7 |
| -80.0 | 0.800 | -40.1 | 40.1 | -38.9 | 38.9 | -39.5 |
| -100.0 | 1.000 | -50.1 | 50.1 | -48.6 | 48.6 | -49.4 |
| -120.0 | 1.200 | -60.1 | 60.1 | -58.4 | 58.4 | -59.3 |
| -140.0 | 1.400 | -70.1 | 70.1 | -68.0 | 68.0 | -69.1 |
| -160.0 | 1.600 | -80.2 | 80.2 | -77.8 | 77.8 | -79.0 |
| -180.0 | 1.800 | -90.2 | 90.2 | -87.5 | 87.5 | -88.9 |

图3 与关系图

数据用最小二乘法对进行线性拟合，得= -49.37  + 0.01528，相关系数R² = 1.0000。

2．砷化镓霍尔元件灵敏度的测定（取霍尔电流为）

表2 磁感应强度与霍尔电压关系测量数据表

| 0 | -0.6 | 0.6 | -0.6 | 0.6 | -0.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.0 | -8.1 | 8.1 | -6.7 | 6.7 | -7.4 |
| 60.0 | -15.5 | 15.5 | -14.0 | 14.0 | -14.8 |
| 90.0 | -22.9 | 22.9 | -21.4 | 21.4 | -22.2 |
| 120.0 | -30.3 | 30.3 | -28.9 | 28.9 | -29.6 |
| 150.0 | -37.7 | 37.7 | -36.3 | 36.3 | -37.0 |
| 180.0 | -45.1 | 45.1 | -43.7 | 43.7 | -44.4 |
| 210.0 | -52.5 | 52.5 | -51.1 | 51.5 | -51.9 |
| 240.0 | -60.0 | 60.0 | -58.5 | 58.5 | -59.3 |
| 270.0 | -67.5 | 67.5 | -66.0 | 66.0 | -66.8 |
| 300.0 | -74.9 | 74.9 | -73.5 | 73.5 | -74.2 |

图4 与关系图

用最小二乘法对进行线性拟合，得 = -0.2464  + 0.1273，相关系数R² = 0.9999。斜率为-0.2464 mV/mT，又霍尔电流，根据公式（5）可得该砷化镓霍尔元件的灵敏度为

KH = -246.4 mV/( mA·T )

并且,根据实验电路的电源正负和数字电压表极性或者斜率的符号可判断出该霍尔元件为N型半导体。

【附录】

退磁处理

退磁方法：使励磁电流不断反向，且幅值由最大值逐渐减小至零，最终使电磁铁的剩磁为零。

H

操作步骤：励磁电流正向，电流值由0逐渐增至600mA再逐渐减小至0；然后切换励磁电流方向，反向电流值由0逐渐增至500mA再逐渐减小至0；重复像这样励磁电流不断反向，最大电流值每次减小100mA的操作；随着最大电流值减小至100mA即剩磁不断减小，每次最大电流减小量（100mA）也应随之减小一点（如20mA）以此类推；最终最大电流减小量减小至零时，即剩磁消除。退磁过程原理图如图5所示。

图5 退磁过程原理图

测量铁磁材料的磁滞回线和磁化曲线

【实验目的】

1. 用数字式毫特计测量磁性样品中剩磁的磁感应强度B和位置X的关系，测量沿X方向磁感应强度的均匀范围；

2. 学习待测磁性样品的退磁，测量样品的初始磁化曲线；

3. 在待测样品达到磁饱和时，进行磁锻炼，测量材料的磁滞回线；

4. 学习安培回路定律在磁测量中的应用。

【实验原理】

1．铁磁物质的磁滞现象

铁磁物质的磁化过程很复杂，这主要是由于它具有磁性的原因。一般都是通过测量磁化场的磁场强度和磁感应强度之间和关系来研究其磁化规律的。

图1 磁滞回线和磁化曲线

c





c



如图1所示，当铁磁物质中不存在磁化场时，和均为零，在图中则相当于坐标原点。随着磁化场的增加，也随之增加，但两者之间不是线性关系。当增加到一定值时，不再增加或增加的十分缓慢，这说明该物质的磁化已达到饱和状态。和分别为饱和时的磁场强度和磁感应强度（对应于图中点）。如果再使逐步退到零，则与此同时也逐渐减小。然而，其轨迹并不沿原曲线，而是沿另一曲线下降到，这说明当下降为零时，铁磁物质中仍保留一定的磁性。将磁化场反向，再逐渐增加其强度，直到，这时曲线达到点（即反向饱和点），然后，先使磁化场退回到；再使正向磁化场逐渐增大，直到饱和值为止。如此就得到一条与对称的曲线,而自点出发又回到点的轨迹为一闭合曲线,称为铁磁物质的磁滞回线，此属于饱和磁滞回线。其中，回线和轴的交点和称为矫顽力,回线与轴的交点和,称为剩余磁感应强度。

2．磁化曲线和磁滞回线的测量

在待测的铁磁材料样品上绕上一组磁化线圈，环形样品的磁路中开一极窄均匀气隙，气隙应尽可能小，磁化线圈中，在对磁化电流最大值磁锻炼的基础上，对应每个磁化电流值，用数字式毫特计，测量气隙均匀磁场区中间部位的磁感应强度，得到该磁性材料的磁滞回线。如图2中的，组成的曲线为磁滞回线，曲线为材料的初始磁化曲线。对于一定大小的回线，磁化电流最大值设为，对于每个不同的值，使样品反复的磁化，可以得到一簇磁滞回线，如图2所示。把每个磁滞回线的顶点以及坐标原点连接起来，得到的曲线称基本磁化曲线。

图2 基本磁化曲线

H

测量磁化曲线和磁滞回线要求：

1）测量初始磁化曲线或基本磁化曲线都必须由原始状态，开始，因此测量前必须对待测量样品进行退磁，以消除剩磁。

2）为了得到一个对称而稳定的磁滞回线，必须对样品进行反复磁化，即“磁锻炼”。这可以采取保持最大磁化电流大小不变，利用电路中的换向开关使电流方向不断改变。在环形样品的磁化线圈中通过的电流为，则磁化场的磁场强度为：

（1）

图2　基本磁化曲线

为磁化线圈的匝数，为样品平均磁路长度，的单位为A/m。

为了从间隙中间部位测得样品的磁感应强度B值，根据一般经验，截面方形样品的长和宽的线度应大于或等于间隙宽度8－10倍，且铁芯的平均磁路长度远大于间隙宽度，这样才能保证间隙中有一个较大区域的磁场是均匀的，测到的磁感应强度的值，才能真正代表样品中磁场在中间部位实际值。

【实验过程】

将环形磁路样品带有螺孔的一臂穿过励磁线圈，并用螺丝将另一臂固定上去。主机“励磁电流输出”端通过导线连接至励磁线圈左边的“励磁电流输出”端。装置面板上的“毫特计”端与主机“毫特计”端相连接。

测量铁磁材料样品的初始磁化曲线和磁滞回线：

H

图3 样品退磁过程

1）用数字式毫特计测量样品间隙中磁感应强度与位置的关系，找到间隙中磁感应强度的均匀区范围（毫特计传感器应该放在测得的均匀区的中央）；

2）测量样品的初始磁化曲线。测量前先对样品进行退磁处理：使磁化电流不断反向，且幅值由最大值逐渐减小至零，最终使样品的剩磁为零。如电流值由0增至600mA再逐渐减小至0，然后换为反向电流由0增至500mA，再由500mA调至零，这样磁化电流不断反向，最大电流值每次减小100mA，当剩磁减小到100mT，每次最大电流减小量还需小些，最后将剩磁消除——退磁过程如图3所示。然后测量关系曲线；

3）测量样品磁滞回线前的磁锻炼。由初始磁化曲线可以得到增加得十分缓慢时，磁化线圈通过的电流值，然后保持此电流不变，把换向开关来回拨动10-20次，进行磁锻炼；

4）测量样品的磁滞回线。通过磁化线圈的电流从饱和电流开始逐步减小到0，然后拨动换向开关将电流换向，电流又从0增加到，重复上述过程，即，再从。每隔50mA测一组值，记录电流值与样品的对应的磁感应强度；

5）测量样品平均磁路长度和间隙宽度，用公式（5）计算磁场强度的修正值，得到准确的初始磁化曲线与磁滞回线。

*注意：

1. 正式测量前须对样品进行退磁处理；

2. 测量磁化曲线的过程中，应保证磁化电流依次单调增加，否则应立即退磁，并重新开始；

3. 由于淬火、退火等处理工艺的不同，同一牌号不同批次的材料其磁学性质亦会有所差异，因此由仪器提供的两种样品实验所得的磁滞回线及相关数值并不能够作为标准值。

【实验数据】（注：以下数据不作为仪器验收标准，仅供实验时参考）

样品形状如图4所示：

a=10.00cm；b=6.00cm；c=d=2.00cm；

=10.00×2+6.00×2-2.00×4-0.20=23.8cm；

=0.20cm；

其中，为样品平均长度；为平行间隙长度。

a

b

c

d

图4 待测样品的结构图

样品：纯铁

测量间隙中磁感应强度的均匀区范围：

励磁电流I 	 	 =300.0mA。

表1 样品间隙中磁感应强度与位置的关系

| X/mm | B/mT | X/mm | B/mT | X/mm | B/mT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -15 | 24.4 | -4 | 247.8 | 7 | 252.5 |
| -14 | 29.4 | -3 | 248.2 | 8 | 252.8 |
| -13 | 36.4 | -2 | 248.5 | 9 | 253.1 |
| -12 | 46.0 | -1 | 249.1 | 10 | 251.8 |
| -11 | 61.2 | 0 | 249.6 | 11 | 237.0 |
| -10 | 90.7 | 1 | 250.1 | 12 | 173.5 |
| -9 | 142.2 | 2 | 250.6 | 13 | 104.3 |
| -8 | 221.3 | 3 | 251.1 | 14 | 69.1 |
| -7 | 244.8 | 4 | 251.4 | 15 | 50.3 |
| -6 | 247.1 | 5 | 251.8 |  |  |
| -5 | 247.5 | 6 | 252.1 |  |  |

图5 磁场沿水平方向分布图

由表1及图5可知，间隙中磁感应强度的均匀区范围在-6mm至10mm之间。

测量样品的初始磁化曲线与磁滞回线：

表2 纯铁的初始磁化曲线和磁滞回线

| I/mA | B/mT | H/(A/m) | I/mA | B/mT | H/(A/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | -350 | -287.8 | -1008 |
| 50 | 38.1 | 164 | -400 | -328.4 | -1156 |
| 100 | 79.7 | 305 | -450 | -369.2 | -1302 |
| 150 | 121.4 | 445 | -500 | -409.4 | -1452 |
| 200 | 163.3 | 584 | -550 | -449.2 | -1604 |
| 250 | 204.1 | 730 | -600 | -487.3 | -1768 |
| 300 | 245.1 | 875 | -550 | -458.1 | -1545 |
| 350 | 285.2 | 1025 | -500 | -421.4 | -1372 |
| 400 | 325.1 | 1177 | -450 | -382.3 | -1215 |
| 450 | 364.1 | 1335 | -400 | -342.3 | -1063 |
| 500 | 403.5 | 1491 | -350 | -302.0 | -914 |
| 550 | 442.8 | 1647 | -300 | -261.7 | -765 |
| 600 | 481.0 | 1810 | -250 | -220.7 | -620 |
| 550 | 452.2 | 1585 | -200 | -179.5 | -476 |
| 500 | 415.6 | 1411 | -150 | -137.6 | -338 |
| 450 | 376.7 | 1252 | -100 | -96.2 | -195 |
| 400 | 337.6 | 1095 | -50 | -54.2 | -57 |
| 350 | 297.2 | 946 | 0 | -11.1 | 74 |
| 300 | 256.8 | 797 | 50 | 31.9 | 205 |
| 250 | 215.9 | 652 | 100 | 76.3 | 327 |
| 200 | 174.5 | 509 | 150 | 119.0 | 461 |
| 150 | 133.2 | 367 | 200 | 160.4 | 603 |
| 100 | 91.1 | 229 | 250 | 201.4 | 748 |
| 50 | 49.4 | 89 | 300 | 242.5 | 892 |
| 0 | 6.3 | -42 | 350 | 284.3 | 1031 |
| -50 | -36.7 | -173 | 400 | 323.8 | 1186 |
| -100 | -80.2 | -301 | 450 | 364.1 | 1335 |
| -150 | -123.0 | -434 | 500 | 403.8 | 1489 |
| -200 | -164.6 | -575 | 550 | 443.0 | 1646 |
| -250 | -205.6 | -720 | 600 | 481.2 | 1809 |
| -300 | -246.9 | -863 |  |  |  |

描绘出该样品的磁化曲线和磁滞回线如下图所示：

图6 纯铁的磁化曲线和磁滞回线

样品：模具钢

表3 模具钢的初始磁化曲线和磁滞回线

| I/mA | B/mT | H/(A/m) | I/mA | B/mT | H/(A/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | -350 | -225.3 | -1423 |
| 50 | 15.1 | 317 | -400 | -269.7 | -1545 |
| 100 | 40.4 | 565 | -450 | -311.4 | -1685 |
| 150 | 70.4 | 783 | -500 | -349.2 | -1851 |
| 200 | 113.6 | 913 | -550 | -383.9 | -2038 |
| 250 | 161.2 | 1014 | -600 | -413.3 | -2259 |
| 300 | 208.2 | 1119 | -550 | -404.1 | -1904 |
| 350 | 253.7 | 1234 | -500 | -398.1 | -1527 |
| 400 | 295.9 | 1371 | -450 | -388.6 | -1173 |
| 450 | 334.9 | 1529 | -400 | -377.0 | -833 |
| 500 | 368.1 | 1726 | -350 | -362.1 | -515 |
| 550 | 396.1 | 1957 | -300 | -342.0 | -232 |
| 600 | 419.1 | 2221 | -250 | -314.6 | 3 |
| 550 | 411.9 | 1852 | -200 | -279.4 | 186 |
| 500 | 403.8 | 1489 | -150 | -238.0 | 328 |
| 450 | 394.2 | 1136 | -100 | -193.1 | 447 |
| 400 | 382.3 | 798 | -50 | -146.1 | 552 |
| 350 | 366.9 | 484 | 0 | -97.4 | 646 |
| 300 | 346.0 | 206 | 50 | -49.3 | 744 |
| 250 | 317.4 | -21 | 100 | -4.4 | 863 |
| 200 | 281.0 | -197 | 150 | 42.1 | 971 |
| 150 | 239.3 | -337 | 200 | 91.1 | 1063 |
| 100 | 194.5 | -456 | 250 | 138.9 | 1162 |
| 50 | 148.5 | -568 | 300 | 186.2 | 1265 |
| 0 | 100.3 | -665 | 350 | 232.4 | 1376 |
| -50 | 53.2 | -769 | 400 | 277.4 | 1494 |
| -100 | 5.7 | -871 | 450 | 319.0 | 1635 |
| -150 | -42.0 | -971 | 500 | 357.2 | 1798 |
| -200 | -89.2 | -1075 | 550 | 389.7 | 1999 |
| -250 | -135.1 | -1187 | 600 | 416.3 | 2239 |
| -300 | -180.0 | -1306 |  |  |  |

描绘出该样品的磁化曲线和磁滞回线如下图所示：

图7 模具钢的磁化曲线和磁滞回线

【参考资料】

- 贾玉润、王公治、凌佩玲。大学物理实验，复旦大学出版社，1998：251-256

- 张欣、陆申龙。用数字式毫特仪测量铁材料的磁滞回线和磁化曲线，实验室研究与探索，第20卷第5期，2001.10：48-51

- 贾起民、郑永令。电磁学(下册)、复旦大学出版社、1978：43-44

【附录】

测量铁芯材料初始磁化曲线和磁滞回线时，铁芯中的缝隙对实验测量的影响：

若铁芯磁路中有一个小平行间隙，铁芯中平均磁路长度为，而铁芯线圈匝数为，通过电流为，那么由安培回路定律：

（2）

（2）式中，为间隙中的磁场强度。一般来说，铁芯中的磁感应强度不同于缝隙中的磁感应强度。但是在缝很窄的情况下，即正方形铁芯截面的长和宽，且铁芯中平均磁路长度情况，此时

（3）

（3）式中是缝隙中磁路截面，为铁芯中磁路截面，在上述条件下，，所以。即霍尔传感器在间隙中间部位测出的磁感应强度，就是铁芯中间部位磁感应强度。又在缝隙中

（4）

（4）式中，为真空磁导率，为相对磁导率，在间隙中，。所以，这样，铁芯中磁场强度与铁芯中磁感应强度及线圈安培匝数满足：

（5）

在实际科研测量时，应使待测样品满足条件，即线圈的安培匝数保持不变时，平均磁路总长度须足够大，间隙尽可能小，这样，。如果对不可忽略时，可利用（5）式对初始磁化曲线中值进行修正，得出值准确的结果。

上海复旦天欣科教仪器有限公司

FD-ELE-A型 电磁学综合实验平台

装 箱 清 单

您购买的产品与装箱清单中是否符合，请验收。

日期：  年   月   日

| 编号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验主机 | 壹台 |  |
| 2 | 装置箱 | 壹台 |  |
| 3 | 95A集成霍尔传感器探棒 | 壹根 |  |
| 4 | 铁磁材料样品 | 贰套 | 纯铁、模具钢各一套 |
| 5 | 航空连接线 | 壹根 |  |
| 6 | 大手枪连接线 | 贰根 | 一红一黑 |
| 7 | 中手枪连接线 | 肆根 | 一红一黑一黄一蓝 |
| 8 | 电源线 | 壹根 |  |
| 9 | 合格证 | 壹张 |  |
| 10 | 说明书 | 壹本 |  |
| 11 | 4号内六角扳手 | 壹个 |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |

此装箱清单所列内容是指包装箱内应包括的设备和资料，不包括您选用的其它配件，如您还选用其它配件，请您在购机时一并检查清楚。