保持继电器断开，以地磁场校准零点偏移，

请将传感器窗口向上固定于校准台上

固定完成后点击确认

点击确认界面变为下图，绕z轴旋转校准X、Y零点x0、y0

请将传感器绕Z轴缓慢旋转360°

旋转完成后点击确认

点击确认界面变为下图，

请将传感器侧向固定于校准台上

固定完成后点击确认

点击确认界面变为下图，校准z零点z0

请将传感器绕X轴缓慢旋转360°

旋转完成点击确认

点击确认界面变为下图

将导轨、校准台、线圈按要求放置

并将传感器窗口向上固定于校准台上

放置完成点击确认

点击确认界面变为下图

继电器接通，线圈加以100mA电流，理论值为450uT，校准X、Y系数x1、y1

请将传感器绕Z轴缓慢旋转360°

旋转完成后点击确认

点击确认界面变为下图，

请将传感器侧向固定于校准台上

固定完成后点击确认

点击确认界面变为下图，校准Z系数z1

请将传感器绕X轴缓慢旋转360°

旋转完成点击确认

点击确认后变为下图，断开继电器

校准已完成

点击任意键返回主菜单

每次进入校准菜单清空校准系数

返回主菜单增加恒流源校准的遮罩

线圈电流最大改至150mA